版本 V1.01 Copyright © 2013-08

北京博电新力电气股份有限公司 版权所有。

本手册中的产品信息、说明以及所有技术数据均不具有合同约束力。

北京博电新力电气股份有限公司（下简称北京博电公司）保留对产品技术数据进行修改而不另行通知的权利。

产品与本手册不符之处，以实际产品为准。

北京博电公司对于本手册中可能发生的错误不承担责任。

未经北京博电公司书面许可，不得全部或部分拷贝、重印该手册。

注意事项

- PM205AM自动化测试软件是与PM205AM交流采样变送器校验仪配套使用的专用测试软件。

- PM205AM自动化测试软件安装在台式或便携式计算机上，运行在Windows XP操作系统下，同时支持当前流行的Win7系统。

- PM系列测试装置使用USB信号线或以太网双绞信号线与计算机连接，由PM205AM自动化测试软件对测试装置进行联机控制。

- 联机工作时应保证信号线可靠连接，注意不要随意拉扯信号线或晃动信号线连接端。

目  录

注意事项	3

目  录	5

1.软件概述	7

1.1.交采装置测试	8

1.2.变送器功能测试	9

2.软件安装	10

2.1.软件安装	10

3.软件主界面	12

3.1.测试项目	12

4.手动测试单元	13

4.1.测试界面	13

4.2.开始测试	14

4.3.测试参数设置	14

4.4.直流表及矢量图	22

5.交流采样自动测试	24

5.1.测试界面	25

5.2.新建测试方案	25

5.3.开始测试	30

5.4.测试报告	32

5.5.其他功能	34

6.变送器自动测试	37

6.1.测试界面	37

6.2.新建测试方案	38

6.3.开始测试	44

6.4.导出测试报告	46

7.同期测试	49

7.1.测试界面	49

7.2.同期功能测试实例	50

8.谐波测试单元	54

8.1.测试界面	55

8.2.开始测试	55

8.3.测试参数设置	55

附录A 交流采样闭环校验报告实例	59

附录B 电测量变送器检测报告实例	66

1.软件概述

图1-1  PM205AM自动化测试软件主界面

1、PM205AM自动化测试软件是与PM205AM交流采样变送器校验仪配套使用的专用测试软件。软件为电力用户等提供多种完备的电力自动化测试解决方案。

2、测试前保证联机正常（包括与被测装置的联机）是成功进行自动测试的前提条件，联机事宜具体见“注意事项”。

3、PM205AM自动化测试软件当前包括测试单元有：手动测试（含同期功能测试、SOE手动测试、实负荷测试）、交流采样自动测试、谐波测试、电量变送器自动测试。用户可根据具体试验需求，直观选取对应测试单元以完成相关试验任务。

1.1.交采装置测试

针对发电厂/变电站中大量使用的交流采样RTU、测控装置，电力仪表等所有具备交流采样功能的装置，PM205AM自动化测试软件配合PM205AM交流采样变送器校验仪为用户提供了完备的检测手段。用户可根据需要选取不同的测试单元以完成基本误差测试、同期功能测试、SOE手动测试、电量变送器准确度测试等校验任务。

交流采样自动测试单元依照国家电网公司《Q/GDW 140-2006交流采样测量装置运行检验管理规程》等规程的要求，用于自动校验测控装置、RTU等交、直流采样设备的测量准确度和进行频率、三相不平衡等影响量测试。

变送器自动测试单元依照现国家电网公司《JJG(电力)01-1994电测量变送器检定规程》和国家技术监督局《JJG126-95交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》的要求，用于电测量变送器的基本误差、影响量、纹波含量和响应时间的测试。

交采装置闭环自动测试是指，具有通讯上传功能的交采装置通过通讯线与测试用计算机联机，PM205AM自动化测试软件与测控装置通讯，实时获取和解析遥测、遥信等测控装置上传报文，自动得到交直流采样测量值的测试过程。

在交流采样自动测试模块中，在规约数据库的支持下：

- 用户按校验作业指导书编制校验计划，程控输出，使校验工作方便、高效。

- 用户按照交流采样校验行业标准逐项添加设计好的电压、电流、功率、功率因数、频率等校验点，形成校验计划；校验计划可保存、调用。

- 校验仪顺序按设定的校验点自动输出，与交采装置进行通讯，自动读取相应的校验结果报文，自动计算校验误差和进行结果评估。

- 校验完成生成Word格式的校验报告。

在断开与交采装置通讯时，可以进行半自动开环校验：按设定的校验点自动输出，用户将校验结果手工输入，自动计算校验误差和进行结果评估，自动生成校验报告。

通讯规约数据库能够提供：南瑞继保、南瑞科技、国电南自、北京四方、许继电气、东方电子、上海惠安、南京中德等主要测控装置生产厂家主流产品的通讯规约支持，并可按用户要求定制规约。

手动单元中的同期测试功能用于变电站中测控装置的同期功能测试，其测试功能是针对变电站用测控装置的同期功能设计的，能够对测控装置所有同期功能进行测试，特别是通过快速、准确的变频，能够对同期滑差闭锁功能进行测试。在同期功能测试模块中，用户可根据测控装置中的同期定值及控制字等相应参数，给测控装置进行对应加量以完成检无压、检同期功能的测试。PM205AM自动化测试软件配合PM测试仪独有的四路电压输出功能，不仅能完成传统的两路电压同期功能测试，还能完成带有PT断线闭锁功能的四路电压同期功能测试。

谐波测试单元能够同时设置三相电压、三相电流通道多至30次谐波的谐波含量和相位。

1.2.变送器功能测试

变送器自动测试单元依照《JJG（电力）01-1994电测量变送器检定规程》和国家技术监督局《JJG 126-95交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》规程的要求，用于自动校验电测量变送器的准确度。

变送器闭环测试是指，变送器输出直流标准信号接入到PM测控装置的直流测量端，PM205AM测试软件实时获取变送器输出的测试过程。

在变送器自动测试模块中：

- 用户按校验作业指导书编制校验计划，程控输出，使校验工作方便、高效。

- 用户按照变送器检定规程逐项添加电压、电流、功率、功率因数、频率、直流等各类变送器的校验点，形成校验计划；校验计划可保存、调用。

- 校验仪顺序按设定的校验点自动输出，实时测量变送器输出，自动计算校验误差和进行结果评估。

- 校验完成后可生成Word格式的校验报告。

2.软件安装

进行联机工作前，必须保证计算机上已安装了PM205AM自动化测试软件。

2.1.软件安装

使用安装光盘或安装包，启动安装程序，进入“欢迎”界面，如图2-1 所示。

图2-1  软件安装：欢迎

按操作提示完成软件的安装。默认安装路径是“"C:\Program Files\PM测试系统”。安装完成后，将在计算机桌面建立PM205AM自动化测试软件的快捷图标。

图2-2  软件快捷图标

注意：新软件安装之后，有可能造成以前版本或者博电公司继保PW软件等运行出错；此时，只要在运行出错的软件安装目录下找到Register.bat文件，双击重新运行一下即可。

3.软件主界面

3.1.测试项目

在测试项目页，列出了PM205AM自动化测试软件的各个测试功能单元，点击这些图标即进入相应测试单元。

图3-1  PM205AM自动化测试软件主界面

4.手动测试单元

在PM205AM自动化测试软件主界面上选择“手动测试单元”，进入手动测试单元。

图4-1 手动测试单元界面

如图，用户只要通过一些简单的操作就可以完成如基本误差、同期、SOE等大多数的试验任务。 此单元中自带Ping指令操作，单击则自动检测网络，可方便用户进行网络情况判断。

4.1.测试界面

手动测试单元界面包括菜单栏、参数设置区、直流信号输出、变化量设置、快捷设置、矢量图、直流测量、状态栏等。

4.2.开始测试

点击菜单栏的按钮(快捷键F2)，按照预设的下发参数控制PM装置输出，控制成功之后，装置按下发参数正常输出；如果联机失败，一段时间之后，会弹出联机失败的消息提示框，此时，请检查您的PM装置及其便携式计算机的IP地址是否设置正确及PM装置的连线是否正确。

装置正常运行时，点击菜单栏上的按钮(快捷键Esc)，即可停止PM装置输出。

在参数设置页面中，额定电压、额定电流可按测试需要进行设置，比如按测控装置的铭牌可设额定电压57.7V、额定电流5A；点击菜单栏的按钮可以将您修改的参数（包括幅值、相位等参数）记录下来，以便于下次打开手动测试单元时使用。

4.3.测试参数设置

下发参数设置页面中包含：基本参数设置、电压电流设置、直流信号源输出、变化量设置、开出设置、复用通道选择及接线方式选择。接线方式按现场装置的接线方式进行选择。

4.3.1.基本参数设置

基本参数设置页面中包含对额定电压、额定电流、复用通道选择及功率接线选择的设置；其中需要注意的是对复用通道选择的设置，由于PM装置中某些输出共用了同一通道，因此这些通道不能同时输出，具体根据PM装置的不同，复用通道名称有所不同，如PM205AM中Udc2、U4和Udc1共用了同一通道，而在PM605A中则为Udc、U4和Udcx。

4.3.2.电压电流设置

电压电流设置页面中包含对三相电压、三相电流、Uz（复用通道选Uz）的幅值、相位和频率的设置；其输出最大值将会依据您之前在主界面中设置的参数而定；三相电压、三相电流的频率参考相为Ua，其幅值和相位可以任意设置；当然您还可以选中“功率因数”，根据您需要的功率因数及正向还是反向功率输出进行快捷设置；

图4-2 下发参数设置界面

进行精度测试时，您可以通过快捷设置，进行一键输出，无需你手工填写下发参数；

图4-3一键快捷设置

在电压（电流）相位编辑框点右键，通过下拉菜单，可以快捷设置常用的相位角度：

图4-4相位编辑框的右键快捷菜单

点击按钮，可打开序分量设置界面。序分量界面可以显示电压、电流的正序、负序、零序分量的值，并且可以通过设置的电压序分量推算出相电压的值。

图4-5 序分量

4.3.3.直流信号源

图4-6 小信号直流输出设置

直流信号源的Idc、Udc2（选择时候要在复用通道中正确选择）。

4.3.4.变化量设置

图4-7变化量设置

根据所选通道及步长的不同连续、快速改变输出值。比如同时调整三相电压按幅值步长为10V，连续增加或减小，也可按百分比来调整步长的大小。

4.3.5.手动SOE

点击菜单栏的，弹出如下图所示的设置界面：

图4-8开出量设置对话框

PM205AM交流采样变送器校验仪开出个数为4个（即机器后面板上的4路开出）；只有你在选中开出通道时，开出才会生效，比如图示，选中开出3、4；则开出时只有开出3、4动作，开出1、2不动作；

“变位时刻”以开出3为例，表示点开始运行以后，过了2000ms，开出3的初始状态由分变合；“闭合时间”即保持高电平的时间为3000ms；“断开时间”即保持低电平（电压是0）时间为3000ms；“变位次数”是闭合和断开种状态的总的数量相加。

触发方式分“开始输出自动触发”和“GPS分脉冲触发”2种方式；在选择GPS脉冲触发方式时，前提要将GPS时间或站内B码时间引入测试仪，使之时间和站内同步；“GPS分脉冲触发”表示的是，从当前时刻起，到下个整分时刻时，装置自动开出变位；

图4-9触发方式选择

4.3.6.交流突变量设置

图4-10交流突变设置

“交流突变设置”界面，交流量变化次数最大可以选择3次；按照预先设置的下发参数，在点开始以后，每过一个时刻，交流量按预设进行突变（如图中在第3秒时刻电压输出由57.735V变化为40V）；突变量包括电压、电流的幅值、相位和电压频率。

4.3.7.开入监视

开入监视页面用于对PM装置开入量的显示， 能够监视开入电平的翻转信息---包括翻转时刻、翻转状态等；

图 4-11 开入监视

4.3.8.输出显示

（a）三相四线接法输出显示

（b）三相三线接法输出显示

图 4-12 输出显示

功率接线选择有两种：“三相四线”、“三相三线”。在不同的功率接线方式下，输出显示栏中显示相应的输出功率值。功率接线若为“三相四线”，显示单相、三相功率及功率因数的值。功率接线若为“三相三线”，显示、及三相有功功率、无功功率、功率因数的值。

- 若选择“三相四线”，单相功率的计算方法为（以A相为例）：

。

其中:——A相功率因数。

三相功率为各单相功率的累加。

- 若选择“三相三线”，三相功率的计算方法为：

、。

其中  、

、

式中：-------和的相位差；

-------和的相位差。

4.3.9.变比设置及显示一次值

点击工具栏按钮“”在弹出窗口，按现场所接互感器的变比进行设置，在一次值输出窗口可以直观对装置面板的一次值进行比较，而无需手动换算数据进行比较；

图 4-13 变比参数设置及一次值输出显示

4.4.直流表及矢量图

4.4.1.直流表

点右侧窗口中的“直流测量”标签，可以调用直流表来测量比如变送器的输出值等；

图 4-14 测量显示

直流表对应PM装置的直流量测量，由于直流电压和直流电流共用一个通道，因此PM装置同时只显示一个测量量。

4.4.2.矢量图

图 4-15 矢量图

点击底下标签栏上的“矢量图”标签，可由直流表界面切换到矢量图界面，能够实时观察当前电压、电流量的矢量图形、便于进行分析。

5.交流采样自动测试

在PM测试软件主界面上选择“交流采样自动测试”，进入交流采样自动测试单元。

图5-1  交流采样自动测试单元界面

交流采样自动测试单元可用程控方式自动校验测控装置的交、直流采样误差。

校验方式分为两种：全自动闭环校验和半自动校验。闭环校验的过程为：开始试验后，测试软件按照测试模板（测试项目列表）的次序控制校验仪主机输出交直流电压、电流测试信号，同时通过闭环通讯从测控装置获取遥测报文，之后软件自动计算测量误差和评估校验结果；试验结束后可生成校验报告。如果不能和测控装置建立闭环通讯，可以选择进行开环的半自动测试，测试过程中需要由用户从测控装置或监控系统读取测量结果并手工录入。

交流采样自动测试单元以测试模板的方式控制测试过程。测试模板可由用户根据不同设备的校验要求灵活编辑、预先创建。在现场校验时只需要打开预先建立的测试模板，即可导入校验项目，由软件自动完成测试工作。这样可以大大提高了现场的工作效率，减少了校验人员的现场工作量，并有助于校验工作的规范化和流程化。

5.1.测试界面

交流采样自动测试单元主界面包括菜单栏、工具栏、测试进度条、测试区、矢量图、状态栏等部分。

5.2.新建测试方案

1、点击工具栏上新建测试方案按钮，弹出新建测试方案对话框，如图所示：

图5.2 新建方案测试

红色字体标识的项为必填项，非红色字体标识的为可选项。

2、点击规约选择“浏览”按钮进行通讯规约选择。弹出规约选择对话框如图5.3所示，选择要测试的规约，点击“打开”按钮选择要测试的测控装置型号规约。

图5.3 规约选择对话框

3、点击标签页高级设置进行高级参数设置，如图5.4所示，高级参数设置有默认值，如无特殊要求，用户无需进行设置。在高级设置中，可以进行如下设置。

（1）测试稳定时间设置：稳定时间方式有两种选择，一种是固定时间测试，一种是自动判断稳定时间。

（2）测量方式设置，可以设置读数的次数及有效测量次数。有效测量次数为在所有次数中取最接近平均值的次数。

（3）误差等级设置，误差等级在测量中主要进行测量结果评估，所以当结果评估有问题时，可以查看误差等级设置是否有问题。

（4）装置数据精度设置，测量时显示的数据小数点后几位，如果是3，则显示小数点后3位。

（5）谐波表示方式及无功算法设置，选择谐波的表述方式及无功功率的算法

图5.4高级设置

4、测试项选择，点击左边树形控件可以进行基本误差测试项和影响量测试项选择，如图5.5所示。

图5.5 基本误差测试

点击树形控件的各种基本误差测试项或影响量测试项，在右边将会显示测试项目的对应的参数设置。

电压基本误差测试参数设置举例：点击电压测试节点，并在勾选“电压”前的小框，单击列表的1P1L_Ua，在测试项目参数中选择要测试的百分比项，每勾选一项，在列表中将会显示所勾选的测试点。如果要对Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca都进行同样的选择，可进行如下操作，如图5.6所示。

右击列表中的Ua项，在弹出的下拉菜单中选择与第一行测试点保持一致。

在下拉菜单中还提供了全选、反选、全不选以及删除所有测试点的操作。

图5.6 选择测试点

在测试项目参数中，提供了标准测试点及自定义测试点的添加。标准测试点为国网企标中要求的标准测试点，自定义测试点为针对特殊的场合进行特殊的测试。其中电压、电流、有功、无功、频率、功率因素、直流电压、交流电压的特殊测试点设置都不大一样。需要根据不同的测试项进行不同的设置。

5、保存测试方案。

点击工具栏上的“保存”或“另存为”保存刚才设置的测试方案。

点击工具栏上的“添加项目”把当前设置的测试方案加入到测试列表中，及主界面将会显示当前的测试方案。

点击工具栏上的“退出”，退出方案设置界面。

5.3.开始测试

返回主界面，点击工具栏上的“开始”进行测试。点击工具栏上的”停止”按钮,停止测试。

若是第一次进行测试，将弹出规约设置对话框，进行通讯相关设置。如图5.7所示。

图5.7 通讯参数设置

通讯配置有TCP、UDP、串口的设置，根据不同的规约类型将进行不同的设置，上图是既有UDP又有TCP的通讯规约配置类型。

点击“确定”按钮进入测试主界面。图5.8显示了测试中的界面显示。

图5.8 测试主界面

测试方式默认为组合测试，如图所示，电压测试Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca同时进行测试，如果要想进行单项测试，则右键点击列表中的测试项，弹出右键下拉菜单，如图5.9所示。

图5.9 测试方式选择

其四个下拉菜单的功能如下：

（1）“测试当前项”：测试所选择的当前项。

（2）“从此项开始单项测试”：从所选项开始往下单项进行测试。

（3）“从此项开始组合测试”：从所选项开始进行组合测试。

（4）“测试不合格项”：开始单项测试不合格项。

测试过程中不合格的项目将由红色标注。如图5.10所示

图5.10 不合格项显示

5.4.测试报告

5.4.1.导出报告

1、点击工具栏上的“导出”报告按钮，导出当前测试的报告。报告格式支持0ffice2003\2007\2010。

2、导出报告时，先弹出保存文件对话框，如图5.11所示

图5.11 保存报告对话框

输入报告名称并保存，用户可以在此对话框中选择报告保存的路径。

3、报告参数及格式设置，如图5.12所示。

图5.12 报告参数设置

4、根据现场情况输入报告参数，点击确定完成报告导出功能。

5、本软件提供了定制报告导出功能，可以根据用户自定义的定制报告导出测试结果。

5.4.2 打开报告

点击“打开报告”按钮,打开上一次保存的报告。

5.5.其他功能

5.5.1.打开最近的测试方案

点击菜单栏“文件”，在下拉菜单中选择“打开最近一次测试列表文件”，将打开上一次保存的测试方案。

5.5.2.修改测试方案

点击工具栏上的“参数设置按钮”，进行当前测试方案的修改。修改的步骤同前面的新建测试方案。

5.5.3.开环测试

点击菜单中的“设置”项的“开环测试”按钮进行开环测试。

图5.13开环测试

开环测试中，不进行通讯读数，需要测试人员手动读取从测控装置的屏幕中读取数据，并填写入对应的列表中，如图所示。

图5.14开环测试参数录入

5.5.4.重置规约

当规约通讯参数从外部修改后，需要重新加载规约，因此这里提供了重置规约操作，点击菜单栏“设置”中的“重置规约通信”重置规约。

5.5.5.测试时间

点击工具栏上的“测试时间”按钮进行测试时间模式选择，弹出如图5.16所示对话框。数据稳定方式“有固定时间”和“自动判断”两种方式。

固定时间方式：每一次测量所使用的时间是固定的，此时间为数据稳定时间，由用户根据经验自行设置。

自动判稳方式：每一次测量所使用的时间都是不固定的，程序自动判断测量项是否已经稳定。自动判稳需要设置“最长等待时间”，过了这个时间后，程序将读取当前测量项数据并计算测量结果。

图5.15 测试时间设置

5.5.6 测试进度条

测试时间进度条提示了测试正在运行中及测试当前项所花的时间，当进入下一项时，测试时间将被重置为0。

6.变送器自动测试

在PM205AM自动化测试软件主界面上选择“变送器自动测试”，进入电测量变送器自动测试单元。

图6-1 变送器自动测试单元界面

变送器自动测试单元可实现对电测量变送器基本误差、影响量、纹波含量和响应时间的自动闭环校验。变送器的基本误差自动闭环校验过程是校验仪测量变送器输出的直流电压或直流电流，与测试点标准值比较得到误差。

PM装置作为标准源输出电压和电流至被测变送器，同时PM装置也作为标准表测量变送器输出的直流电压或者直流电流信号；变送器测试单元根据标准源的输出值、标准表的测量值以及被测变送器的参数计算出变送器的各项参数，进而判断变送器指标是否合格。

6.1.测试界面

变送器测试单元界面包括菜单栏、工具栏、测试进度条、测试项目区、状态栏等部分。

6.2.新建测试方案

单击工具栏上的图标，新建一个测试方案，弹出如下图所示的对话框：

图6-2新建变送器测试方案界面

新建方案界面由三个部分组成，分别为上方的四个按钮、左下方的树形界面和右下方的参数设置界面。

下面以三相有功功率变送器为例，说明变送器测试方案的编写流程。

1）在树形控件上选择“变送器测试方案”字样，之后在“变送器类型”下拉框中选择“有功功率变送器”，图6-3所示：

图6-3测试“有功功率变送器”

2）根据被测有功功率变送器的实际参数设定界面中的相关参数，包括输入范围、输出方式、输出范围、误差等级、额定电压、额定电流、频率等。这里，假定其输入范围为0到866.025W，输出方式为直流电流、单向输出，输出范围为4到20mA，误差等级为0.5，额定电压、额定电流等保持默认值不变，完成变送器参数录入

3）基本误差实验测试点设置

在树形控件上选择“基本误差实验”下的“有功功率变送器”字样，之后单击选中列表中的测试项目“P3”，右下方转变成如下图所示的界面：

图6-4有功功率变送器基本误差实验测试点设置界面

此时，已经包含了功率因数为1正向下的6个常用测试点，分别为0%In、20%In、40%In、60%In、80%In、100%In（输入电压为额定电压），如果您还需要测试其他功率因数下的基本误差，如在“Cos”下拉框下选择0.5L，并单击“添加测试点”按钮，再根据需要选中相应的复选框，即可完成测试点设置，如下6-5图所示：

图6-5添加0.5L功率因数测试点

4）自定义测试点

如果上述测试点均不能满足您的测试需求，您还可以在自定义测试点界面里任意设置三相电压、三相电流的幅值和相位，并将其添加到测试方案中，如下图所示：

图6-6添加自定义测试点

5）频率影响量实验

选中树形控件“变送器影响量实验”下的“输入量频率影响量”字样，右下方转换成如下图所示的界面：

图6-7频率影响量测试点编辑界面

选中列表中的“P3”项目，并勾选中90%Fn、110%Fn（即输入频率为45和55Hz，测试时系统将自动添加一个额定频率下的基准测试点，其他影响量测试点与此类似），如上6-7图所示：

6）功率因数影响量

点中“变送器影响量实验”下的“有功率因数影响量”字样，并依据需要选择相应的功率因数测试点（系统自动添一个功率因数为1的基准测试点，下同）；如下6-8图：

图6-8功率因数影响量测试点编辑界面

7）不平衡电流

点中“变送器影响量实验”下的“不平衡电流”字样，并依据需要添加相应的测试点，如下6-9图：

图6-9不平衡电流测试点编辑

8）纹波含量和响应时间测试

图6-10纹波含量、响应时间测试

至此，完成了一份有功功率变送器的测试方案，点击，在弹出的对话框中选择路径并输入合适的名称（变送器测试方案的文件后缀名为.trans），如下图所示：

图6-11保存变送器测试方案

6.3.开始测试

保存变送器测试方案之后，点击将当前编辑的测试方案添加到列表中，或者退出测试方案编辑对话框，点击工具栏上的打开之前保存的“有功功率变送器测试方案.trans”文件，测试点添加完毕之后，测试界面如下图所示：

图6-12所有测试点列表

在您确认PM装置和变送器接线无误之后，便可以开始变送器测试了。首先，统一设置每个测试点的测试时间，点击工具栏上的，弹出如下图所示的界面：

图6-13测试时间设置对话框

默认的测试时间为8秒，即从该测试点开始测试之后经过8秒时间，系统从PM装置的直流表中取数、与理论值比对，并计算误差。

设置完合适的测试时间之后，点击工具栏上的从列表中的第一个测试点开始变送器测试；您还可以在列表中单击选中一个测试项目，在右键弹出的上下文菜单中选择一个测试方式，如下图所示：

图6-14测试列表中的右键上下文菜单

测试过程中，您可以点击工具条上的停止测试。

6.4.导出测试报告

测试完成之后，点击工具栏上的，在弹出的对话框中选择路径并输入合适的名称（需要安装Word 2003），如下图所示：

图6-15导出测试报告路径选择

点击“保存”之后，会弹出如下图所示的报告设置界面：

图6-16报告设置对话框

您可以选择在这里填写有关此次测试报告的详细信息，此页面的参数均为可填。导出的报告如下图所示：（如需查看完整测试报告请参阅附录B）

图6-17有功功率变送器测试报告（部分）

7.同期测试

7.1.测试界面

在PM测试软件“手动测试单元”菜单栏上点击标签按钮，进入同期测试界面。

图7-1  同期测试界面

同期测试用于电厂或变电站内的同期装置及测控装置的同期功能部分的同期测试。同期测试项目包括：检无压、压差闭锁、频差闭锁、相差（角差）闭锁以及频率加速度闭锁（滑差闭锁）；

同期测试界面左面为同期参数的设置部分。其中可以设置“二路同期”同期方式或“四路同期”同期方式，当测试带有PT断线闭锁功能的同期装置时，必须选择“四路电压同期”方式。

同期测试界面的右面为实时数据变化图形指示部分。其中坐标轴图形的纵坐标表示待并侧和系统侧电压差，横坐标表示待并侧和系统侧频率差。极坐标图形显示待并侧和系统侧的相位差。其中，蓝色表示定值，红色表示所加实时数据值。

7.2.同期功能测试实例

同期测试的本质就是对于同期装置两端的电压幅值、相位、频率进行比较，考量同期装置的同期定值闭锁能力。下面以实例的方式分别对于同期装置的检无压和检同期功能进行测试。

具体测试时一定要看同期装置的控制字，一般来说都是以A相进行比较，即相应的抽取电压Ux也是抽取的线路A相电压和母线A相电压进行比较。因现场的工况有可能不同，也有可能两端的电压并不是同相的，因而装置的控制字的含义会有所变化，这需要足够注意。有时同期测试不成功，不一定是装置本身硬件问题，有可能就是装置的控制字没有设对。

7.2.1.检无压测试

“检无压”闭锁合闸，即待并侧电压的幅值低于系统侧电压幅值的30%时，就可进行检无压合闸。具体测试按下图：

图7-2 检无压测试

这里Ux的输出值设定为17V小于检无压定值的17.3205V，此时可以进行检无压合闸；Ux值大于检无压定值时，检无压合闸应闭锁；

7.2.2.检同期测试

“检同期”功能，一般包含“压差闭锁”、“角差闭锁”、“频差闭锁”、 “滑差闭锁”，下面只针对“压差闭锁”、“角差闭锁”、“频差闭锁”进行实例测试。如图：

图7-3 检同期测试

本例中以“四路电压同期方式”来测试，控制字的参考相仍然是A相，同期装置带PT断线闭锁功能。此时，“压差”、“角差”、“频差”都小于定值，且系统侧A、B、C三相都有电压输出，同期装置可以进行同期合闸；若系统侧有一相电压为0，则PT断线闭锁，同期合闸不成功。

7.2.3.滑差闭锁测试

“滑差闭锁”也是同期功能中的一种，但对于测试同期装置时，需要注意一下测试方法，否则容易做不成功。因此，这里单列出来，如图：

图7-4 滑差闭锁测试

“滑差闭锁”测试时，一般Ux按额定值输出，初始相位按0输出，“频差”按定值设置，Ux初始频率按在定值范围内的最小值或最大值设置，本例中Fx按最小值49Hz输出，以频率增长方式变化，频率加速度按0.02Hz/s输出，频率加速度小于定值0.05Hz/s；此时能正常进行同期合闸；当频率加速度值大于定值时，同期合闸闭锁。

8.谐波测试单元

在PM测试软件主界面上选择“谐波测试单元”，进入谐波测试单元界面。

注：谐波测试单元只能输出不能测量

图8-1  谐波测试单元界面

在谐波测试单元中，用户能够同时设置3相电压和3相电流通道、每通道多至30次的谐波输出，包括幅值和相位参数。用户可以选择适合的谐波含量表示方式，包括：以幅值表示、以基波的百分比表示、以总有效值百分比表示。此单元中自带Ping指令操作，单击则自动检测网络，可方便用户进行网络情况判断。

8.1.测试界面

谐波测试单元界面包括菜单栏、工具栏、谐波参数设置区、谐波功率窗、谐波波形图、状态栏等部分。

波形显示窗口纵坐标为三相电压和三相电流的幅值，横坐标为时间。波形显示根据当前参数设置显示40ms的输出波形。

8.2.开始测试

点击工具栏上的按钮(快捷键F2)，按照所设参数控制PM装置输出，如果联机失败，一段时间之后，会弹出联机失败的消息提示框，此时，请检查IP地址是否设置正确及PM装置的连线是否正确。

联机成功之后，点击工具栏上的按钮 (快捷键Esc)，停止PM装置输出。

8.3.测试参数设置

参数设置页面中，默认“谐波以幅值表示”，无功算法默认“Q=U*I*Sinψ”，“谐波相位基准”以A相为基准，基波电压幅值、基波电流幅值分别为57.735V和1.000A；谐波含量中的最大谐波次数为30次；

：

图8-2谐波参数选择

图8-3 设置A相电压3、5、7、11次谐波

在输入谐波含量幅值时，您还可以在相应的编辑框上右键单击，在弹出的下拉菜单中选择一个谐波分量值进行快速设置，如上图选择“等幅值”，则B相、C相电压的11次谐波电压幅值均为10V，如下图8-4：

图8-4 利用下拉菜单快速设置B相电压谐波

当用户修改完谐波参数之后，谐波波形图将自动更新，如下图所示：

图8-5叠加谐波后的电压波形图

在进行一次谐波试验以后，如需再次进行新的谐波输出，则可用“谐波清零按钮”先进行谐波清零，避免一个个更正谐波参数，而影响效率；

图8-6谐波清零

附录A 交流采样闭环校验报告实例

交流采样测量装置离线(虚负荷)校验记录

单位名称:

安装地点:

温度:°  湿度:%

| 标准校验装置 名称:PM605 型号:PM605 编号: 准确度等级:0.05% 有效期限:2011/10/28 制造厂名称:北京博电新力电气股份有限公司 | 被校验测量装置 线路号: 名称: 型号: 出厂编号: 准确度等级: TV变比:110kV/100V TA变比:50A/5A 制造厂名称: |
| --- | --- |

审核人员:

校验人员:

校验日期:2011/10/28

1 基本误差实验

1.1 电压基本误差

技术要求：误差≤±0.2%

测试条件：输入电压频率50Hz,额定电压57.735V

测试结果：

| 遥测量 | 功率因数 | 百分比(%Un) | 二次设定值(V) | 二次测量值(V) | 误差(%) | 结果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1P1L_Ua | 1.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 20% | 11.547 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 40% | 23.094 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 60% | 34.641 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 80% | 46.188 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 100% | 57.735 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Ub | 1.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 20% | 11.547 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 40% | 23.094 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 60% | 34.641 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 80% | 46.188 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 100% | 57.735 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Uc | 1.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 20% | 11.547 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 40% | 23.094 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 60% | 34.641 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 80% | 46.188 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 100% | 57.735 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |

1.2 电流基本误差

技术要求：误差≤±0.2%

测试条件：输入电流频率50Hz,额定电流1.000A

测试结果：

| 遥测量 | 功率因数 | 百分比(%In) | 二次设定值(A) | 二次测量值(A) | 误差(%) | 结果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1P1L_Ia | 1.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 20% | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 40% | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 60% | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 80% | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 100% | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Ib | 1.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 20% | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 40% | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 60% | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 80% | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 100% | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Ic | 1.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 20% | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 40% | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 60% | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 80% | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 100% | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |

1.3 有功功率基本误差

技术要求：误差≤±0.5%

测试条件：输入频率50Hz,额定电压57.735V，额定电流1.000A

测试结果：

| 遥测量 | 功率因数 | 百分比(%In) | 二次设定值(W) | 二次测量值(W) | 误差(%) | 结果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1P1L_P3 | 1.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 20% | 34.641 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 40% | 69.282 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 60% | 103.923 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 80% | 138.564 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 1.000 | 100% | 173.205 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |

1.4 无功功率基本误差

技术要求：误差≤±0.5%

测试条件：输入频率50Hz,额定电压57.735V，额定电流1.000A

测试结果：

| 遥测量 | 功率因数 | 百分比(%In) | 二次设定值(var) | 二次测量值(var) | 误差(%) | 结果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1P1L_Q3 | 1.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.000 | 20% | 34.641 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.000 | 40% | 69.282 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.000 | 60% | 103.923 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.000 | 80% | 138.564 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.000 | 100% | 173.205 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |

1.5 频率基本误差

技术要求：误差≤±0.2%

测试条件：输入频率50Hz,额定电压57.735V，额定电流1.000A

测试结果：

| 遥测量 | 二次设定值(Hz) | 二次测量值(Hz) | 误差(%) | 结果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1P1L_F | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 49.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 51.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 47.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 53.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 45.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 55.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |

1.6 功率因数基本误差

技术要求：误差≤±0.5%

测试条件：输入频率50Hz,额定电压57.735V，额定电流1.000A

测试结果：

| 遥测量 | 功率因数 | 二次设定值 | 二次测量值 | 误差(%) | 结果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1P1L_PF3 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.866C | 0.866 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.866L | 0.866 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.5C | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.5L | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0L | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |

2 影响量实验

2.1 频率影响量

技术要求：电压误差≤±0.2%

测试条件：额定电压57.735V，额定电流1.000A

测试结果：

| 遥测量 | 输入频率(Hz) | 二次设定值 | 二次测量值 | 误差(%) | 变差(%) | 结果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1P1L_Ua | 50.00 | 57.735 | 0.000 | 0.000 |  |  |
|  | 45.00 | 57.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 55.00 | 57.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Ub | 50.00 | 57.735 | 0.000 | 0.000 |  |  |
|  | 45.00 | 57.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 55.00 | 57.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Uc | 50.00 | 57.735 | 0.000 | 0.000 |  |  |
|  | 45.00 | 57.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 55.00 | 57.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Ia | 50.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |  |  |
|  | 45.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 55.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Ib | 50.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |  |  |
|  | 45.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 55.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Ic | 50.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |  |  |
|  | 45.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 55.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_P3 | 50.00 | 173.205 | 0.000 | 0.000 |  |  |
|  | 45.00 | 173.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 55.00 | 173.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Q3 | 50.00 | 173.205 | 0.000 | 0.000 |  |  |
|  | 45.00 | 173.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 55.00 | 173.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_PF3 | 50.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |  |  |
|  | 45.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 55.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |

2.2 功率因数影响量

技术要求：功率误差≤±0.5%

测试条件：额定电压57.735V，额定电流1.000A

测试结果：

| 遥测量 | 功率因数 | 二次设定值 | 二次测量值 | 误差(%) | 变差(%) | 结果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1P1L_P3 | 1.000 | 173.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.500 | 86.603 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.500 | 86.603 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Q3 | 0.000 | 173.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.500 | 150.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.500 | -150.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.000 | 173.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 0.000 | -173.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |

2.3 超量限影响量

技术要求：功率误差≤±0.5%

测试条件：额定电压57.735V，额定电流1.000A

测试结果：

| 遥测量 | 百分比(%) | 二次设定值 | 二次测量值 | 误差(%) | 变差(%) | 结果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1P1L_Ua | 100% | 57.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un | 69.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%In | 57.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un+120%In | 69.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Ub | 100% | 57.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un | 69.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%In | 57.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un+120%In | 69.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Uc | 100% | 57.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un | 69.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%In | 57.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un+120%In | 69.282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Ia | 100% | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%In | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un+120%In | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Ib | 100% | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%In | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un+120%In | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Ic | 100% | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%In | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un+120%In | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_P3 | 100% | 173.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un | 207.846 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%In | 207.846 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un+120%In | 249.415 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Q3 | 100% | 173.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un | 207.846 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%In | 207.846 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un+120%In | 249.415 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_PF3 | 100% | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%In | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | 120%Un+120%In | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |

2.4 不平衡电流影响量

技术要求：功率误差≤±0.5%

测试条件：额定电压57.735V，额定电流1.000A

测试结果：

| 遥测量 | 输入电流 | 二次设定值 | 二次测量值 | 误差(%) | 变差(%) | 结果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1P1L_P3 | Ia=Ib=Ic=0.5In | 86.603 | 0.000 | 0.000 |  |  |
|  | Ia=0,Ib=0.5In,Ic=In | 86.603 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | Ia=In,Ib=0,Ic=0.5In | 86.603 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | Ia=0.5In,Ib=In,Ic=In | 86.603 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
| 1P1L_Q3 | Ia=Ib=Ic=0.5In | 86.603 | 0.000 | 0.000 |  |  |
|  | Ia=0,Ib=0.5In,Ic=In | 86.603 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | Ia=In,Ib=0,Ic=0.5In | 86.603 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |
|  | Ia=0.5In,Ib=In,Ic=In | 86.603 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 未测试 |

附录B 电测量变送器检测报告实例

电测量变送器检测报告

安装地点:

温度:° 湿度:%

校验日期:2013年8月7日

有效期限至:2014年8月6日

| 标准校验装置 名称:5 型号:6 编号:7 准确度等级:8 制造厂名称:北京博电新力电气股份有限公司 检定机构:9 生产日期：2012年12月14日 有效期限至:2013年12月18日 | 被校验测量装置 线路号: 名称: 型号: 出厂编号: 准确度等级: 制造厂名称: 配用TV变比:110kV/100V 配用TA变比:50A/5A 生产日期：2013年8月7日 |
| --- | --- |

审核人员:

校验人员:

1.1 有功功率变送器基本误差

技术要求：误差≤±0.2%

测试条件：输入频率50Hz,额定电压57.735V，额定电流5.000A

测试结果：

| 被测量 | 输入标准值(W) | 输出标准值(mA) | 测量值(mA) | 实测值修约(mA) | 误差(%) | 误差修约(%) | 结果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3 | 0.0000 | 4.000 | 0.0000 |  | 0.00000 | 0.00 | 未测试 |
| P3 | 173.2050 | 7.200 | 0.0000 |  | 0.00000 | 0.00 | 未测试 |
| P3 | 346.4100 | 10.400 | 0.0000 |  | 0.00000 | 0.00 | 未测试 |
| P3 | 519.6150 | 13.600 | 0.0000 |  | 0.00000 | 0.00 | 未测试 |
| P3 | 692.8200 | 16.800 | 0.0000 |  | 0.00000 | 0.00 | 未测试 |
| P3 | 866.0250 | 20.000 | 0.0000 |  | 0.00000 | 0.00 | 未测试 |
| P3 | 0.0000 | 4.000 | 0.0000 |  | 0.00000 | 0.00 | 未测试 |
| P3 | 173.2050 | 7.200 | 0.0000 |  | 0.00000 | 0.00 | 未测试 |
| P3 | 346.4100 | 10.400 | 0.0000 |  | 0.00000 | 0.00 | 未测试 |
| P3 | 519.6150 | 13.600 | 0.0000 |  | 0.00000 | 0.00 | 未测试 |
| P3 | 692.8200 | 16.800 | 0.0000 |  | 0.00000 | 0.00 | 未测试 |
| P3 | 866.0250 | 20.000 | 0.0000 |  | 0.00000 | 0.00 | 未测试 |

最大基本误差为 : 0.00

影响量实验

2.1 频率影响量

技术要求：误差≤±0.2%

测试条件：额定电压57.735V，额定电流5.000A

测试结果：

| 被测量 | 输入频率(Hz) | 输入标准值 | 输出标准值(mA) | 测量值(mA) | 实测值修约 | 误差(%) | 改变量 | 误差修约(%) | 结果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3 | 50.00 | 866.025 | 20.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 未测试 |
|  | 45.00 | 866.025 | 20.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 未测试 |
|  | 55.00 | 866.025 | 20.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 未测试 |

最大影响量 : 0.00

2.2 功率因数影响量

技术要求：功率误差≤±0.2%

测试条件：额定电压57.735V，额定电流5.000A

测试结果：

| 被测量 | 分类 | 输入标准值 | 输出标准值(mA) | 测量值(mA) | 实测值修约 | 误差(%) | 改变量 | 误差修约(%) | 结果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3 | 1.000 | 433.013 | 12.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 未测试 |
|  | 0.500 | 433.013 | 12.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 未测试 |
|  | 0.500 | 433.013 | 12.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 未测试 |

最大影响量 : 0.00

2.3 不平衡电流影响量

技术要求：误差≤±0.2%

测试条件：额定电压57.735V，额定电流5.000A

测试结果：

| 被测量 | 输入电流 | 输入标准值 | 输出标准值(mA) | 测量值(mA) | 实测值修约 | 误差(%) | 改变量 | 误差修约(%) | 结果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3 | Ia=Ib=Ic=0.5In | 577.350 | 14.667 | 0.000 |  | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 未测试 |
|  | Ia=0,Ib=0.5In,Ic=In | 577.350 | 14.667 | 0.000 |  | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 未测试 |
|  | Ia=In,Ib=0,Ic=0.5In | 577.350 | 14.667 | 0.000 |  | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 未测试 |
|  | Ia=0.5In,Ib=In,Ic=In | 577.350 | 14.667 | 0.000 |  | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 未测试 |

最大影响量 : 0.00

1.1 有功功率变送器纹波测试

技术要求：≤0.064mA

测试条件：输入频率50Hz,额定电压57.735V，额定电流5.000A

| 被测量 | 输入标准值(W) | 输出标准值(mA) | 测量值(mA) | 实测值修约(mA) | 误差(%) | 误差修约(%) | 纹波峰-峰值(mA) | 结果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3 | 866.0250 | 20.000 | 0.0000 |  | 0.00000 | 0.00 | 0.0000 | 未测试 |

1.1 有功功率变送器响应时间测试

技术要求：≤400ms

测试条件：输入频率50Hz,额定电压57.735V，额定电流5.000A

| 被测量 | 输入标准值(W) | 输出标准值(mA) | 测量值(mA) | 实测值修约(mA) | 误差(%) | 误差修约(%) | 响应时间(ms) | 结果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3 | 866.0250 | 20.000 | 0.0000 |  | 0.00000 | 0.00 | 0.000ms | 未测试 |

上升过程响应时间为:0.000ms

下降过程响应时间为:0.000ms

整个过程响应时间为：0.000ms

产品规格可能随时更改，恕不另行通知

2013-08 V1.01第一次修订